附件2

跌打丸中808猩红检查项补充检验方法

（BJY 201708）

【检查】  808猩红  照高效液相色谱法（中国药典2015年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.02mol/L醋酸铵溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为516nm。理论板数按808猩红峰计算应不低于4000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0～15 | 85→95 | 15→5 |
| 15～25 | 95 | 5 |

对照试剂溶液的制备  取808猩红对照试剂适量，加甲醇制成每1ml含5μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品9g，剪碎，加硅藻土4.5g，研匀，取9g，加三氯甲烷20ml，超声处理20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，用微孔滤膜（0.45μm）滤过，取续滤液，即得。

测定法  取供试品溶液和对照试剂溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图。

结果判断  供试品色谱中，应不得出现与808猩红对照试剂色谱保留时间相同的色谱峰。若出现保留时间相同的色谱峰，采用二极管阵列检测器比较相应色谱峰的紫外-可见吸收光谱，吸收光谱在400～700nm波长范围应不相同。

备注：必要时，可采用高效液相色谱-质谱联用方法验证，建议采用乙腈-5mmol/L醋酸铵流动相系统。

起草单位：青岛市食品药品检验研究院

复核单位：山东省食品药品检验研究院